软件操作及分析讲解：

操作讲解,基本操作培训（A：开机顺序：打开电脑(完全启动)—--打开台阶仪电源并查看激光和白光状态是否正常（在台阶仪背面电源线正上方（可查看XP连线图））----然后双击启动图标----点击弹出对话框中的“Yes”开始仪器进行初始化----等初始化完成后弹出“Homing is complete”对话框点击“Yes”；B：操作界面的介绍 D:示范如何取放样品（紧贴样品台并在左右方向大致定位被扫描区域，注意不要将样品直接放在针尖下方，而是通过移动样品将样品移到针尖下方））并完整的演示一遍如何测量（注意如何设置扫描参数：扫描长度，速度，Z方向的量程，力的大小，点数）

C:操作界面下拉菜单介绍 (A:操作界面各窗口意义作用；介绍每个按钮的意义；B：Setup扫描参数设置问题（扫描速度和扫描长度的大小关系/1：10；扫描方式/三种扫描模式及其意义，应用的模式是第三种；点数的多少/台阶测量点数几百、粗糙度测量由长度决定多加点；力的大小对测量的影响/在不划伤样品的前提下力越大越好，常选择的力为1或2mg/如何保存or调入扫描参数/操作界面File—save setup file or load setup file）C：Stich选项在分析界面中有效，Stich中注意事项：如何较准确的进行连续性测量/在XP-2中可以应用Stepping模式中的X/Y坐标信息精确定位，在XP-1中可以进行衬底式拼接，索要拼接的图形其扫描参数要一致；D：薄膜应力测试注意事项/扫描参数一致、扫描位置的重复性要好（橡皮泥方式其误差是10—20um）、扫描的长度要尽可能大以此保证曲面的曲率半径计算准确、用掩模法或刻痕法自制备台阶；Stepping的应用/多点（999）自动测量、连续性测量（Stich）、均匀性测量；Stop按钮的应用及设备的初始化/Home Scan stage & X/Y stage,在初始化之前要保存测量位置)

（4）   分析培训（对每个按钮意义逐一说明；对其中（如果）要求笔记记录问题A：多数据同时分析的应用（看同组数据的变化范围及变化快慢，同界面比较）；B：拉平方式的选择，外界因素的干扰或脏点的影响等原因选择Cursor location选项进行拉平，最小二次发时应用于小波面起伏不定时对平面测量结果的一种拉平方法；C：Add cursor 的应用及用法/通过右键图形菜单中选取add cursor项可以添加光标（最多可添加五对光标），其用法和初始光标用法一样，只是数据的读取需要右键图形菜单中选取Calculate Measurements选项，从数据表格中按光标颜色对应读取数据；D：粗糙度和波度的计算/滤波值，滤波目的是将被测面的原有波形和表面粗糙度完全分离，但是由于每种样品的衬底起伏频率各不一样，所以没有很一致的滤波标准能适应各种表面测量。但可以自设定标准测量后进行对比。要计算滤波后的粗糙度或波度必须选择相应的滤波方式，只有当Rt大于1um是可以不进行滤波而直接获得粗糙度数据。F：软件安装的方法/将光盘中的XP文件拷贝到C盘根目录下，并在桌面上建立运行图标的快捷方式即可正常运行）

（5）   客户操作、简单的说明开机关机步骤（A：记录下客户操作时所犯的错误同时也让其他人关注错误操作，以加深印象。B：有问题时先让其他人回答，然后在作肯定和补充。C：对标样和被测区域进行解说.D：注意事项的说明）

D：客户样品测试

- 较详细的询问样品情况，对客户要测量的参数详细了解，包括被测参数值的预估值；从而设定扫描参数进行扫描（扫描前进行一次标样验证）。

- 对扫描结果进行分析，和客户相互交流如何分析得到和客户相关的信息。

- 然客户自行测试自己的样品，对自己样品扫描结果如何分析，并尽可能多地告诉客户所测结果能反映的信息。

E：收尾工作

- 文件拷贝（基本原理PPD、操作手册（对后面出现错误信息解决方法作一特殊解说）、注意事项、操作步骤、标定方法）

- 设备标定的扫描参数保存

- 常规维护；出现错误时如何详细说明错误（将错误界面抓图，并对出现错误前的操作过进行程详细说明。保证及时反映错误，出错时不要擅自动手修理。）